LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Sistema de Gestão da Qualidade

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO

Bloco 1 — Manutenção: POP-MAN-001 a POP-MAN-004

Manutenção Preventiva  •  Manutenção Corretiva

Calibração de Instrumentos  •  Qualificação de Equipamentos (IQ/OQ/PQ)

Documento elaborado em conformidade com:

RDC nº 275/2002  •  RDC nº 243/2018  •  Requisitos INMETRO de Calibração

ISO 9001  •  ISO 22000  •  FSSC 22000  •  APPCC/HACCP

Versão 01  —  Junho de 2026

# POP-MAN-001 — Manutenção Preventiva de Equipamentos

| INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS Alimentos para Fins Especiais | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Manutenção Preventiva de Equipamentos | Código: POP-MAN-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versão: 01 |
|  |  | Emissão: Jun/2025 |
| Elaborado por: Responsável Técnico _____ / ____/____ | Verificado por: Garantia da Qualidade _____ / ____/____ | Aprovado por: Diretoria / RT _____ / ____/____ |

1. OBJETIVO

Padronizar o planejamento, a execução e o registro das atividades de manutenção preventiva dos equipamentos e sistemas críticos da indústria, prevenindo falhas que possam comprometer a qualidade do produto, a segurança operacional e a disponibilidade da linha de produção.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os equipamentos de produção e utilidades desta indústria, incluindo encapsuladoras, misturadores, ribbon blender, reator de gummies, dosadores, seladoras, datadoras, envasadoras, compressor de ar, sistema HVAC, sistema de exaustão, balanças, refratômetros, pHmetros e detectores de metais.

3. RESPONSABILIDADES

| Função / Cargo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Equipe de Manutenção | Executar o plano de manutenção preventiva, registrar as Ordens de Serviço e atualizar o histórico de cada equipamento. |
| Supervisor de Manutenção | Elaborar e revisar o plano anual de manutenção, classificar a criticidade dos equipamentos e priorizar recursos. |
| Produção | Liberar o equipamento para manutenção conforme o cronograma, comunicar anomalias de funcionamento e participar do teste funcional pós-manutenção. |
| Garantia da Qualidade (GQ) | Avaliar o impacto de cada intervenção na qualidade do produto e aprovar a liberação pós-manutenção de equipamentos críticos (Classe A). |
| Responsável Técnico (RT) | Aprovar a classificação de criticidade e os critérios de parada; decidir sobre situações de risco à qualidade decorrentes de manutenção. |

4. DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES

| Termo / Sigla | Definição |
| --- | --- |
| MTBF | Mean Time Between Failures – tempo médio entre falhas; indicador de confiabilidade do equipamento. |
| MTTR | Mean Time To Repair – tempo médio de reparo; indicador de eficiência da resposta de manutenção. |
| Criticidade do equipamento | Classificação conforme o impacto na qualidade, na produção e na segurança: Classe A (crítico), Classe B (importante), Classe C (auxiliar). |
| Plano mestre de manutenção | Documento que consolida o cronograma de manutenção preventiva de todos os equipamentos da planta. |
| Bloqueio (LOTO – Lockout/Tagout) | Procedimento de desenergização e isolamento físico de um equipamento antes de qualquer intervenção, com sinalização e controle de quem pode removê-lo. |
| Manutenção preventiva | Intervenção programada, realizada antes da ocorrência da falha, com base em tempo de uso, ciclos ou recomendação do fabricante. |

5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPIs

- Ferramentas técnicas calibradas e adequadas a cada equipamento

- Peças de reposição originais ou homologadas pelo fabricante

- Lubrificantes de grau alimentício para pontos com possível contato indireto com o produto

- Dispositivos de bloqueio (LOTO): cadeados, cartões de sinalização

- EPI conforme a atividade (luvas, óculos, calçado de segurança)

- Sistema de gestão de manutenção (planilha controlada ou módulo de manutenção do Sistema Aurum)

- Manuais técnicos e desenhos dos equipamentos

6. PROCEDIMENTO DETALHADO

6.1 Classificação de Criticidade dos Equipamentos

- Classificar cada equipamento conforme matriz de risco que combina impacto na qualidade do produto, impacto na produção e impacto na segurança: Classe A (crítico — contato direto com o produto ou parâmetro de processo: encapsuladora, misturador, dosador, seladora, balança, detector de metais), Classe B (importante — suporte indireto: compressor, HVAC, exaustão) e Classe C (auxiliar — sem impacto direto na qualidade/produção).

- Submeter a classificação para aprovação do RT, revisando-a anualmente ou após qualquer mudança relevante de processo ou layout.

6.2 Elaboração do Plano Anual de Manutenção

- Definir a frequência de manutenção de cada equipamento com base na recomendação do fabricante, ajustada pelo histórico de falhas: mínimo trimestral para equipamentos Classe A de alta utilização; mínimo semestral para Classe B; anual (ou conforme manual) para Classe C.

- Consolidar o cronograma no Plano Mestre de Manutenção (FOR-MAN-001), com data prevista, responsável e duração estimada de cada intervenção, aprovado pelo RT/Diretoria no início do exercício.

6.3 Preparação e Bloqueio (LOTO)

- Antes de qualquer intervenção, desenergizar e isolar fisicamente o equipamento, aplicando cartão de bloqueio. Somente o técnico que aplicou o bloqueio pode removê-lo, garantindo que ninguém energize o equipamento durante a intervenção.

ATENÇÃO: A ausência de bloqueio físico (LOTO) antes de intervenções mecânicas/elétricas é uma das principais causas de acidentes graves em manutenção industrial. Esta etapa não deve ser omitida em nenhuma circunstância, mesmo para ajustes considerados simples.

6.4 Execução da Manutenção Preventiva

- Seguir o checklist técnico específico de cada equipamento (lubrificação, troca de filtros, verificação de desgaste de componentes, ajuste de tensão de correias, limpeza interna de partes mecânicas), conforme o manual do fabricante.

- Registrar na Ordem de Serviço (FOR-MAN-002) todas as peças substituídas, com identificação de lote/fornecedor, permitindo rastreabilidade.

6.5 Critérios de Parada de Produção

- Definir, em conjunto com a Produção, a janela de parada programada (preferencialmente fim de turno ou fim de campanha de um produto), minimizando o impacto na disponibilidade da linha.

6.6 Verificação Pós-Manutenção e Liberação para Retorno ao Uso

- Realizar teste funcional do equipamento a vazio antes de qualquer uso produtivo, verificando os parâmetros críticos de operação.

- Caso a intervenção tenha exigido abertura de partes em contato direto com o produto, acionar a limpeza completa conforme POP-LIMP-001 antes da liberação — não liberar o equipamento apenas com base na conclusão da manutenção mecânica.

- Obter aprovação da Produção e, para equipamentos Classe A, também da Garantia da Qualidade, antes de atualizar o status do equipamento de "EM MANUTENÇÃO" para "LIBERADO" (FOR-MAN-004).

6.7 Registro do Histórico do Equipamento

- Manter ficha individual por equipamento (FOR-MAN-003), consolidando todas as intervenções realizadas, peças trocadas, tempo de parada e recorrência de falhas ao longo da vida útil do equipamento.

6.8 Cálculo e Acompanhamento de Indicadores

- Calcular mensalmente o MTBF (tempo total operacional dividido pelo número de falhas no período) e o MTTR (tempo total de reparo dividido pelo número de reparos no período) para os equipamentos Classe A e B.

- Identificar equipamentos com tendência de queda de MTBF para priorização de manutenção preditiva ou revisão do plano de manutenção preventiva vigente.

7. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

Conforme o Plano Mestre de Manutenção, com revisão do plano no mínimo anual ou imediatamente após qualquer falha recorrente que indique inadequação da frequência vigente.

8. REGISTROS OBRIGATÓRIOS

- FOR-MAN-001 – Plano Mestre de Manutenção Preventiva

- FOR-MAN-002 – Ordem de Serviço de Manutenção Preventiva

- FOR-MAN-003 – Ficha de Histórico do Equipamento

- FOR-MAN-004 – Liberação Pós-Manutenção para Retorno ao Uso

- FOR-MAN-005 – Indicadores de MTBF e MTTR

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Cumprimento do cronograma do plano anual: meta ≥ 95%

- Equipamento aprovado em teste funcional antes do retorno ao uso produtivo, em 100% das intervenções

- Ausência de resíduo de lubrificante, peça ou ferramenta em superfícies de contato com o produto, verificada antes da liberação

- Bloqueio (LOTO) aplicado em 100% das intervenções que exijam desenergização

- Histórico do equipamento atualizado em até 48 horas após cada intervenção

10. PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC / HACCP)

| PCC | Parâmetro | Limite Crítico | Ação Corretiva | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCC1 | Cumprimento do cronograma do plano anual | ≥ 95% das manutenções programadas realizadas no prazo | Replanejar as pendências com prioridade. Escalar para a Diretoria se o atraso for recorrente no mesmo equipamento. | Mensal (revisão do plano mestre) |
| PCC2 | Limpeza/ausência de contaminação pós-manutenção (equipamentos Classe A) | 100% aprovado em inspeção antes da liberação | Repetir a limpeza completa. Acionar POP-LIMP-001/POP-LIMP-004. Reinspecionar antes de nova tentativa de liberação. | A cada intervenção em equipamento de contato direto com produto |
| PCC3 | MTBF do equipamento dentro da meta histórica | Sem tendência de queda sustentada | Revisar o plano de manutenção do equipamento. Avaliar manutenção preditiva ou substituição de componentes críticos. | Mensal (cálculo de indicadores) |

11. AÇÕES CORRETIVAS EM CASO DE DESVIO

- Atraso identificado no cronograma do plano anual: replanejar a manutenção pendente com prioridade, registrando a causa do atraso (falta de peça, falta de janela de parada, falta de recurso técnico).

- Falha do equipamento logo após uma intervenção preventiva: investigar a causa raiz da recorrência, revisar o procedimento técnico utilizado na manutenção e registrar como Não Conformidade (FOR-NC-001).

- Resíduo de manutenção (lubrificante, fragmento, ferramenta) identificado em superfície de contato com o produto: bloquear imediatamente o uso do equipamento, acionar limpeza completa conforme POP-LIMP-001, e reinspecionar antes de qualquer liberação.

- Recorrência da mesma falha em um equipamento (2 ou mais ocorrências em 90 dias): abrir CAPA (FOR-GQ-003) para investigação de causa raiz sistêmica.

12. FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS RELACIONADOS

- FOR-MAN-001 – Plano Mestre de Manutenção

- FOR-MAN-002 – Ordem de Serviço de Manutenção Preventiva

- FOR-MAN-003 – Ficha de Histórico do Equipamento

- FOR-MAN-004 – Liberação Pós-Manutenção

- FOR-MAN-005 – Indicadores MTBF/MTTR

- FOR-NC-001 – Não Conformidade | FOR-GQ-003 – CAPA

- POP-LIMP-001 – Limpeza de Equipamentos | POP-LIMP-004 – Validação de Limpeza

13. HISTÓRICO DE REVISÕES

| Versão | Data | Descrição | Resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jun/2025 | Emissão inicial do documento. | RT/GQ |

# POP-MAN-002 — Manutenção Corretiva de Equipamentos

| INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS Alimentos para Fins Especiais | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Manutenção Corretiva de Equipamentos | Código: POP-MAN-002 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versão: 01 |
|  |  | Emissão: Jun/2025 |
| Elaborado por: Responsável Técnico _____ / ____/____ | Verificado por: Garantia da Qualidade _____ / ____/____ | Aprovado por: Diretoria / RT _____ / ____/____ |

1. OBJETIVO

Padronizar a resposta a falhas não programadas em equipamentos e sistemas, minimizando o tempo de parada, avaliando o impacto na qualidade dos lotes em produção no momento da falha e assegurando a investigação da causa raiz para prevenir recorrência.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a qualquer falha não programada identificada em equipamento de produção ou utilidade desta indústria, desde a abertura do chamado até a liberação do equipamento e a disposição de eventuais lotes afetados.

3. RESPONSABILIDADES

| Função / Cargo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Qualquer Colaborador | Identificar e comunicar imediatamente qualquer falha de equipamento observada, interrompendo a atividade se houver risco de propagação. |
| Equipe de Manutenção | Atender o chamado, executar o reparo, classificar a criticidade da falha e investigar a causa imediata. |
| Supervisor de Produção | Avaliar e segregar imediatamente qualquer lote em processamento no equipamento no momento da falha. |
| Garantia da Qualidade (GQ) | Avaliar o impacto da falha na qualidade do lote segregado e decidir sobre a disposição (liberar, reprocessar, descartar). |
| Responsável Técnico (RT) | Aprovar a liberação de lotes com impacto crítico decorrente de falha de equipamento. |

4. DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES

| Termo / Sigla | Definição |
| --- | --- |
| Falha | Qualquer interrupção ou desvio de funcionamento de um equipamento, não programado previamente. |
| Classificação de criticidade da falha | Emergencial (risco à segurança ou parada total da produção), Urgente (compromete a qualidade sem risco imediato) ou Normal (sem impacto em qualidade/segurança). |
| Causa raiz | Causa fundamental de uma falha, identificada por investigação estruturada, distinta da causa aparente imediata. |
| Lote potencialmente afetado | Lote que estava sendo processado no equipamento no momento exato da falha, sujeito a avaliação de impacto na qualidade. |

5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPIs

- Ferramentas técnicas e peças sobressalentes de reposição rápida

- Kit de registro fotográfico (câmera/smartphone) para documentar a falha antes da desmontagem

- Formulário de chamado de manutenção corretiva

- Etiquetas de segregação "EM AVALIAÇÃO – FALHA DE EQUIPAMENTO"

- EPI conforme a natureza da falha e do reparo

6. PROCEDIMENTO DETALHADO

6.1 Abertura do Chamado

- Ao identificar a falha, o operador interrompe a atividade imediatamente se houver risco de propagação ou de contaminação, e abre o chamado (FOR-MAN-006) com a descrição do problema, hora da ocorrência, equipamento envolvido e identificação do lote em produção no momento.

6.2 Classificação de Criticidade da Falha

- Manutenção e Produção classificam conjuntamente a falha: Emergencial (atendimento imediato — risco à segurança ou parada total da linha), Urgente (atendimento em até 4 horas — compromete qualidade sem risco imediato) ou Normal (atendimento em até 24 horas ou próxima janela disponível).

6.3 Avaliação Imediata de Impacto em Produto

- A Produção segrega imediatamente qualquer lote que estava sendo processado no equipamento no momento da falha, identificando-o com etiqueta "EM AVALIAÇÃO – FALHA DE EQUIPAMENTO", independentemente da gravidade aparente da falha.

ATENÇÃO: A segregação do lote potencialmente afetado deve ocorrer ANTES de qualquer decisão sobre a falha em si. Não aguardar a conclusão do reparo para decidir sobre o destino do produto que estava em processo no momento da ocorrência.

6.4 Investigação da Falha

- A equipe de manutenção investiga a causa imediata da falha (mecânica, elétrica, desgaste de componente, erro operacional), realizando registro fotográfico da condição da falha antes de qualquer desmontagem, sempre que possível.

6.5 Execução do Reparo

- Aplicar bloqueio (LOTO) antes de qualquer intervenção. Executar a substituição ou o reparo necessário, registrando as peças utilizadas com identificação de lote/fornecedor.

6.6 Avaliação de Impacto na Qualidade pela Garantia da Qualidade

- A GQ avalia o lote segregado, verificando se a falha pode ter causado desvio de parâmetro crítico (peso, temperatura, velocidade, tempo de processo) que comprometa a qualidade do produto.

- Caso identificado impacto potencial: tratar formalmente como Não Conformidade (POP-QUAL-006), decidindo a disposição do lote — liberação (se confirmado que não houve impacto real), reprocessamento (mediante protocolo aprovado) ou descarte.

6.7 Verificação Pós-Reparo e Liberação

- Realizar teste funcional e verificação dos parâmetros críticos do equipamento. Obter liberação da Produção e, para equipamentos Classe A, também da GQ, antes de retomar a operação produtiva.

6.8 Controle CAPA

- Toda falha classificada como Emergencial, ou falha recorrente (2 ou mais ocorrências da mesma causa em 90 dias), gera abertura obrigatória de CAPA (POP-QUAL-008), com investigação de causa raiz documentada.

7. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

Conforme a ocorrência de falhas — por definição, não programada.

8. REGISTROS OBRIGATÓRIOS

- FOR-MAN-006 – Chamado de Manutenção Corretiva

- FOR-MAN-007 – Registro Fotográfico de Falha

- FOR-MAN-003 – Ficha de Histórico do Equipamento (mesma ficha do preventivo)

- FOR-NC-001 – Não Conformidade (lote potencialmente afetado)

- FOR-GQ-003 – CAPA

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Tempo de resposta conforme classificação: Emergencial — imediato; Urgente — até 4 horas; Normal — até 24 horas

- Segregação do lote em produção no momento da falha: 100% dos casos, antes de qualquer decisão sobre o reparo

- Avaliação de impacto na qualidade pela GQ: 100% dos lotes segregados, antes de qualquer disposição

- Abertura de CAPA: 100% das falhas Emergenciais e das recorrências (2+ em 90 dias)

10. PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC / HACCP)

| PCC | Parâmetro | Limite Crítico | Ação Corretiva | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCC1 | Tempo de resposta ao chamado conforme classificação de criticidade | Dentro do prazo definido por classificação | Escalar para o supervisor de manutenção se o prazo estiver em risco. Priorizar recursos para falhas Emergenciais. | A cada chamado aberto |
| PCC2 | Segregação do lote em produção no momento da falha | 100% segregado antes de qualquer decisão sobre o reparo | Localizar e segregar retroativamente se não realizado. Investigar por que a segregação não ocorreu imediatamente. | A cada falha em equipamento de contato direto com o produto |
| PCC3 | Abertura de CAPA para falha recorrente ou Emergencial | 100% dos casos aplicáveis | Não encerrar o chamado sem avaliação formal da necessidade de CAPA, documentada mesmo quando a conclusão for "CAPA não necessário". | No encerramento de cada chamado Emergencial ou recorrente |

11. AÇÕES CORRETIVAS EM CASO DE DESVIO

- Atraso no tempo de resposta além do prazo definido pela classificação: escalar imediatamente para o supervisor de manutenção, registrando a causa do atraso e priorizando recursos.

- Lote não segregado adequadamente no momento da falha (identificado retroativamente): investigar a extensão do problema, avaliar se o lote já foi liberado ou expedido, e notificar a GQ/RT imediatamente para avaliação de risco.

- Falha recorrente sem CAPA aberto identificada em auditoria: abrir o CAPA retroativamente e revisar por que a recorrência não foi detectada e tratada anteriormente.

- Registrar todas as ações em FOR-NC-001, com investigação de causa raiz documentada para toda falha Emergencial.

12. FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS RELACIONADOS

- FOR-MAN-006 – Chamado de Manutenção Corretiva

- FOR-MAN-007 – Registro Fotográfico de Falha

- FOR-NC-001 – Não Conformidade | FOR-GQ-003 – CAPA

- POP-QUAL-006 – Não Conformidades | POP-QUAL-008 – CAPA

13. HISTÓRICO DE REVISÕES

| Versão | Data | Descrição | Resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jun/2025 | Emissão inicial do documento. | RT/GQ |

# POP-MAN-003 — Calibração de Instrumentos e Equipamentos de Medição

| INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS Alimentos para Fins Especiais | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Calibração de Instrumentos e Equipamentos de Medição | Código: POP-MAN-003 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versão: 01 |
|  |  | Emissão: Jun/2025 |
| Elaborado por: Responsável Técnico _____ / ____/____ | Verificado por: Garantia da Qualidade _____ / ____/____ | Aprovado por: Diretoria / RT _____ / ____/____ |

1. OBJETIVO

Garantir a rastreabilidade metrológica de todos os instrumentos de medição críticos à qualidade do produto e à conformidade regulatória, por meio de calibração periódica com padrões rastreáveis à Rede Brasileira de Calibração (RBC)/INMETRO, prevenindo decisões técnicas e de liberação de lote baseadas em medições não confiáveis.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os instrumentos de medição utilizados em controle de processo, controle de qualidade e liberação de produtos nesta indústria: balanças (analítica, semianalítica, de bancada), termômetros, termo-higrômetros, pHmetros, refratômetros, paquímetros, cronômetros e medidores de umidade.

3. RESPONSABILIDADES

| Função / Cargo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Garantia da Qualidade (GQ) | Manter o Plano Mestre de Calibração, gerenciar o cronograma, os certificados e o sistema de etiquetagem. |
| Controle de Qualidade / Produção | Realizar a verificação diária dos instrumentos de uso produtivo e comunicar imediatamente qualquer suspeita de desvio. |
| Laboratório de Calibração (interno ou externo acreditado) | Executar a calibração formal, com padrões rastreáveis, e emitir o certificado correspondente. |
| Responsável Técnico (RT) | Aprovar o Plano Mestre de Calibração e decidir sobre o uso ou a retirada de instrumentos com desvio identificado. |

4. DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES

| Termo / Sigla | Definição |
| --- | --- |
| Calibração | Conjunto de operações que estabelece a relação entre os valores indicados por um instrumento e os valores correspondentes de padrões de referência rastreáveis. |
| Verificação | Checagem rápida e frequente (ex.: diária) da exatidão de um instrumento contra um padrão de referência, sem o rigor metrológico completo de uma calibração formal. |
| Rastreabilidade metrológica | Cadeia documentada e ininterrupta que relaciona o resultado de uma medição a padrões nacionais/internacionais, por meio da Rede Brasileira de Calibração (RBC) e do INMETRO. |
| EMP (Erro Máximo Permitido) | Tolerância máxima aceitável entre a leitura do instrumento e o valor de referência, definida para cada tipo de instrumento e aplicação. |
| Certificado de Calibração | Documento emitido pelo laboratório (acreditado pela Cgcre/INMETRO, preferencialmente) com os resultados da calibração e a incerteza de medição associada. |

5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPIs

- Padrões de referência rastreáveis: pesos-padrão classe E2/F1 (balanças), termômetros de referência, soluções-tampão certificadas (pHmetro), padrões de refração certificados (refratômetro)

- Etiquetas de calibração codificadas por cor (verde/amarelo/vermelho)

- Planilha ou módulo de controle de calibração (Sistema Aurum)

- Certificados de calibração arquivados (físico ou digital)

6. PROCEDIMENTO DETALHADO

6.1 Elaboração da Matriz/Plano Mestre de Calibração

- Listar todos os instrumentos críticos da planta, com: identificação única (código patrimonial), localização, frequência de calibração, EMP aplicável, método de calibração e laboratório responsável.

- Definir a frequência: balanças analíticas e instrumentos utilizados na liberação de lote — calibração formal anual (mínimo), complementada por verificação diária; instrumentos de monitoramento ambiental — anual; paquímetros e cronômetros — anual ou conforme intensidade de uso.

6.2 Cadastro de Novos Instrumentos

- Cadastrar todo instrumento novo no Plano Mestre antes do primeiro uso produtivo, com calibração inicial obrigatória — nenhum instrumento entra em uso sem essa calibração de linha de base.

6.3 Execução da Calibração

- Encaminhar o instrumento ao laboratório acreditado (preferencialmente acreditado pela Cgcre/INMETRO) ou executar calibração interna com padrões rastreáveis, conforme procedimento técnico específico de cada tipo de instrumento.

- Registrar os resultados, a incerteza de medição e a conclusão: aprovado, aprovado com restrição (uso limitado a uma faixa específica) ou reprovado.

6.4 Etiquetagem

- Aplicar etiqueta de calibração em local visível do instrumento, contendo: data da calibração, data da próxima calibração e identificação do responsável/laboratório.

- Utilizar código de cores: verde (calibração vigente), amarelo (a vencer em até 30 dias — programar recalibração) e vermelho (vencida — uso proibido até nova calibração).

6.5 Verificação Diária de Instrumentos Críticos

- Para balanças de uso produtivo diário: verificar com peso-padrão antes do início de cada turno de uso, registrando em FOR-CQ-010 (conforme já referenciado no POP-PROD-006).

- Desvio identificado na verificação diária: não utilizar o instrumento, notificar a GQ imediatamente e antecipar a calibração formal.

6.6 Gestão de Instrumentos com Calibração Vencida

- Instrumento com calibração vencida deve ser retirado de uso imediatamente, etiquetado "FORA DE SERVIÇO – CALIBRAÇÃO VENCIDA" e colocado em quarentena de instrumentos até nova calibração aprovada.

ATENÇÃO: Toda medição realizada com um instrumento após o vencimento de sua calibração é, por definição, não confiável metrologicamente. Avaliar retroativamente o impacto de todas as medições realizadas desde a última calibração válida — isso pode afetar a confiabilidade de lotes já liberados com base nesse instrumento.

6.7 Tratamento de Resultado de Calibração Fora do EMP

- Se a calibração revelar desvio acima do EMP definido, o instrumento NÃO retorna ao uso até ajuste/reparo técnico e nova calibração aprovada.

- Avaliar todas as medições realizadas desde a calibração anterior válida — pode gerar Não Conformidade retroativa em lotes liberados com base nesse instrumento, exigindo investigação conforme POP-QUAL-007.

7. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

Conforme o Plano Mestre de Calibração (mínimo anual para a maioria dos instrumentos); verificação diária obrigatória para balanças de uso produtivo.

8. REGISTROS OBRIGATÓRIOS

- FOR-MAN-008 – Plano Mestre de Calibração

- FOR-MAN-009 – Certificado/Registro de Calibração

- FOR-CQ-010 – Verificação Diária de Balanças e Instrumentos

- Etiquetas de Calibração (verde/amarelo/vermelho)

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Instrumentos críticos com calibração vigente: 100%, sem exceção

- EMP respeitado em 100% das calibrações aprovadas para uso

- Verificação diária realizada em 100% dos dias de uso produtivo das balanças críticas

- Etiquetagem visível e atualizada em 100% dos instrumentos cadastrados

- Tempo entre identificação de vencimento e retirada de uso: imediato (sem produção adicional com instrumento vencido)

10. PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC / HACCP)

| PCC | Parâmetro | Limite Crítico | Ação Corretiva | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCC1 | Vigência da calibração dos instrumentos críticos | 100% dos instrumentos calibrados dentro do prazo | Retirar de uso imediatamente. Colocar em quarentena de instrumentos. Recalibrar antes de qualquer novo uso produtivo. | Verificação mensal do plano mestre |
| PCC2 | Resultado da verificação diária dentro do EMP | 100% dentro da tolerância | Não utilizar o instrumento. Notificar GQ. Recalibrar. Investigar medições realizadas desde a última verificação válida. | Diária, antes do uso produtivo |
| PCC3 | Etiquetagem correta e visível em todos os instrumentos | 100% dos instrumentos com etiqueta atualizada | Reetiquetar imediatamente. Investigar a causa da etiqueta ausente/desatualizada. | Auditoria periódica (mínimo trimestral) |

11. AÇÕES CORRETIVAS EM CASO DE DESVIO

- Instrumento com calibração vencida identificado em uso: retirar imediatamente de uso. Avaliar retroativamente o impacto em todos os lotes/decisões tomadas com base nesse instrumento desde a última calibração válida.

- Resultado de calibração fora do EMP: bloquear o uso do instrumento. Investigar todas as medições realizadas desde a calibração anterior válida, conforme POP-QUAL-007 (investigação de desvios).

- Notificar RT e GQ em qualquer caso de instrumento vencido identificado em uso, avaliando a necessidade de ação sobre lotes já liberados.

- Registrar todos os desvios em FOR-NC-001, com CAPA (FOR-GQ-003) quando o vencimento de calibração for recorrente para o mesmo instrumento ou setor.

12. FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS RELACIONADOS

- FOR-MAN-008 – Plano Mestre de Calibração

- FOR-MAN-009 – Certificado de Calibração

- FOR-CQ-010 – Verificação Diária

- FOR-NC-001 – Não Conformidade | FOR-GQ-003 – CAPA

- POP-QUAL-007 – Investigação de Desvios (OOS)

13. HISTÓRICO DE REVISÕES

| Versão | Data | Descrição | Resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jun/2025 | Emissão inicial do documento. | RT/GQ |

# POP-MAN-004 — Qualificação de Equipamentos (IQ/OQ/PQ)

| INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS Alimentos para Fins Especiais | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Qualificação de Equipamentos (IQ/OQ/PQ) | Código: POP-MAN-004 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versão: 01 |
|  |  | Emissão: Jun/2025 |
| Elaborado por: Responsável Técnico _____ / ____/____ | Verificado por: Garantia da Qualidade _____ / ____/____ | Aprovado por: Diretoria / RT _____ / ____/____ |

1. OBJETIVO

Estabelecer a metodologia de qualificação de equipamentos novos, reformados ou relocados, demonstrando de forma documentada que a instalação (IQ), a operação (OQ) e a performance (PQ) do equipamento atendem aos requisitos especificados antes de sua liberação para uso produtivo rotineiro.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se à qualificação de equipamentos críticos novos, equipamentos existentes após reforma significativa ou relocação física, e à revalidação periódica de equipamentos críticos: encapsuladoras, misturadores, reatores de cozimento (gummies), envasadoras, sistemas HVAC e sistemas de tratamento de água.

3. RESPONSABILIDADES

| Função / Cargo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Garantia da Qualidade (GQ) | Elaborar o protocolo de qualificação, coordenar a execução das três fases e aprovar o relatório final. |
| Equipe de Manutenção | Executar a verificação técnica de instalação (IQ) e a verificação operacional (OQ) do equipamento. |
| Produção | Participar da Qualificação de Performance (PQ), executando os lotes/ciclos de teste em condições reais de produção. |
| Responsável Técnico (RT) | Aprovar o protocolo de qualificação e o relatório final, autorizando o uso rotineiro do equipamento. |

4. DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES

| Termo / Sigla | Definição |
| --- | --- |
| IQ – Qualificação de Instalação | Verificação documentada de que o equipamento foi recebido e instalado em conformidade com as especificações do fabricante e do projeto de instalação. |
| OQ – Qualificação Operacional | Verificação documentada de que o equipamento opera conforme especificado, em toda a faixa operacional prevista para seu uso. |
| PQ – Qualificação de Performance | Verificação documentada de que o equipamento, operando dentro de seus parâmetros estabelecidos, produz consistentemente um resultado dentro da especificação, em condições reais (ou simuladas) de produção. |
| URS (User Requirements Specification) | Especificação de Requisitos do Usuário — documento que define os requisitos funcionais, de capacidade e de qualidade que o equipamento deve atender, elaborado antes da aquisição. |
| Protocolo de qualificação | Documento que define previamente os testes a serem executados, os critérios de aceitação e as responsabilidades de cada fase da qualificação. |

5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPIs

- Manual técnico e desenhos de instalação do fabricante

- Instrumentos de medição calibrados (vinculados ao POP-MAN-003)

- Material de teste: placebo (massa sem ativos) ou produto real, conforme protocolo aprovado

- Especificação de Usuário (URS) do equipamento

- Checklist técnico específico de cada tipo de equipamento

6. PROCEDIMENTO DETALHADO

6.1 Elaboração da Especificação de Usuário (URS)

- Antes da aquisição do equipamento, definir formalmente os requisitos funcionais, de capacidade, de segurança e de qualidade que o equipamento deve atender, documentando-os na URS.

6.2 Qualificação de Instalação (IQ)

- Verificar: o equipamento foi recebido conforme especificação de compra (modelo, número de série, certificados de materiais do fabricante); a instalação física está conforme a planta de layout aprovada; as conexões elétricas, pneumáticas e hidráulicas seguem o projeto; os instrumentos de medição integrados ao equipamento possuem calibração inicial válida; a documentação técnica está completa (manual, desenhos, certificados de materiais em contato com o produto).

- Registrar os resultados no protocolo de IQ (FOR-MAN-010), com aprovação conjunta de Manutenção e GQ antes de avançar para a fase de OQ.

6.3 Qualificação Operacional (OQ)

- Testar o equipamento em toda a faixa operacional especificada (velocidade mínima e máxima, temperatura mínima e máxima, demais parâmetros ajustáveis), sem produto ou com material de teste (placebo).

- Verificar os sistemas de segurança do equipamento: paradas de emergência, alarmes, proteções físicas de partes móveis (vinculado ao POP-SEG-003 — Equipamentos de Proteção Coletiva).

- Verificar a calibração de todos os parâmetros de controle e instrumentação do equipamento antes de concluir esta fase.

- Registrar os resultados no protocolo de OQ (FOR-MAN-011). Não avançar para a fase de PQ sem a aprovação completa da OQ.

6.4 Qualificação de Performance (PQ)

- Executar no mínimo 3 (três) lotes ou ciclos consecutivos em condições reais de produção, avaliando a consistência dos resultados (ex.: peso médio de encapsulamento, homogeneidade de mistura, temperatura e integridade de selagem, conforme o tipo de equipamento).

- Os 3 lotes/ciclos devem atender integralmente aos critérios de aceitação do produto/processo para que o equipamento seja considerado qualificado para uso rotineiro.

NOTA: Se qualquer um dos 3 lotes de PQ apresentar resultado fora da especificação, a qualificação não pode ser concluída como aprovada. Investigar a causa antes de repetir a fase com lotes adicionais — não basta repetir até "acertar" sem entender o motivo da variação.

- Registrar os resultados no protocolo de PQ (FOR-MAN-012).

6.5 Relatório Final e Liberação

- Consolidar os resultados de IQ, OQ e PQ em um Relatório Final de Qualificação, com conclusão expressa: aprovado, aprovado com restrição (faixa de uso limitada) ou reprovado.

- Obter aprovação formal do RT antes de liberar o equipamento para uso produtivo rotineiro — nenhum equipamento entra em produção sem essa aprovação documentada.

6.6 Revalidação Periódica

- Revalidar o equipamento (repetindo ao menos a fase de PQ) após: mudança significativa de processo, reforma ou relocação física do equipamento, ou periodicamente conforme avaliação de risco (recomendado: a cada 3 anos para equipamentos críticos, ou antecipadamente se houver tendência de queda do MTBF, conforme indicadores do POP-MAN-001).

7. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

Na aquisição/instalação de todo novo equipamento crítico; após reforma ou relocação física; revalidação periódica recomendada de 3 em 3 anos para equipamentos Classe A.

8. REGISTROS OBRIGATÓRIOS

- URS – Especificação de Requisitos do Usuário

- FOR-MAN-010 – Protocolo e Relatório de Qualificação de Instalação (IQ)

- FOR-MAN-011 – Protocolo e Relatório de Qualificação Operacional (OQ)

- FOR-MAN-012 – Protocolo e Relatório de Qualificação de Performance (PQ)

- Relatório Final de Qualificação

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Itens do checklist de IQ: 100% aprovados antes de avançar para OQ

- Faixa operacional testada em OQ: 100% dentro da especificação antes de avançar para PQ

- Lotes de PQ: 3 de 3 consecutivos dentro da especificação do produto/processo

- Aprovação formal do RT: obtida antes de qualquer uso produtivo rotineiro

- Revalidação periódica: realizada dentro do prazo de risco definido (recomendado 3 anos)

10. PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC / HACCP)

| PCC | Parâmetro | Limite Crítico | Ação Corretiva | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCC1 | Conformidade da instalação com a especificação técnica (IQ) | 100% dos itens do checklist aprovados | Corrigir a não conformidade de instalação antes de avançar para a fase de OQ. Não iniciar OQ com pendências de IQ. | Por qualificação, antes de avançar de fase |
| PCC2 | Operação dentro da faixa especificada em toda a extensão testada (OQ) | 100% dos parâmetros dentro da especificação | Ajustar ou reparar o equipamento antes de avançar para PQ. Repetir os testes de OQ após o ajuste. | Por qualificação, antes de avançar de fase |
| PCC3 | Consistência dos lotes de Qualificação de Performance (PQ) | 3 de 3 lotes consecutivos aprovados | Investigar a causa da variação antes de repetir a fase com lotes adicionais. Não concluir a qualificação sem 3 lotes consecutivos aprovados. | Por qualificação (mínimo 3 lotes) |

11. AÇÕES CORRETIVAS EM CASO DE DESVIO

- Reprovação em qualquer fase (IQ, OQ ou PQ): não avançar para a fase seguinte. Investigar e corrigir a causa da reprovação antes de repetir a fase reprovada.

- Equipamento posto em uso produtivo sem aprovação formal do RT identificado em auditoria: interromper o uso imediatamente. Completar a qualificação pendente antes de retomar a produção com o equipamento.

- Variação inesperada entre os lotes de PQ: investigar a causa raiz (variabilidade de matéria-prima, ajuste incompleto do equipamento, fator ambiental) antes de repetir a fase.

- Registrar todas as reprovações e investigações em FOR-NC-001, com CAPA quando aplicável.

12. FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS RELACIONADOS

- URS, FOR-MAN-010 (IQ), FOR-MAN-011 (OQ), FOR-MAN-012 (PQ)

- Relatório Final de Qualificação

- FOR-NC-001 – Não Conformidade | FOR-GQ-003 – CAPA

- POP-MAN-001 – Manutenção Preventiva | POP-SEG-003 – Equipamentos de Proteção Coletiva

13. HISTÓRICO DE REVISÕES

| Versão | Data | Descrição | Resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jun/2025 | Emissão inicial do documento. | RT/GQ |