LEMONCAPS

Indústria e Comércio Ltda — Fabricação de Suplementos Alimentares

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO

OPERAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE BALANÇA ANALÍTICA

Uso, verificação diária e calibração de balanças analíticas

| Empresa | Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda |
| --- | --- |
| CNPJ | 55.836.075/0001-07 |
| Nome do documento | Operação e Verificação de Balança Analítica |
| Código do documento | POP-CAL-BAL-001 |
| Revisão | 00 |
| Data de emissão | ____/____/________ |
| Data de revisão | ____/____/________ (revisar em até 24 meses) |
| Classificação | Documento Controlado — Uso Interno |
| Responsável pela elaboração | ________________________ (Garantia da Qualidade) |
| Responsável pela aprovação | ________________________ (Responsável Técnico) |

# 1. CONTROLE DE REVISÕES

| Rev. | Data | Alteração realizada | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | __/__/____ | Emissão inicial do procedimento. | GQ / RT |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |

# 2. OBJETIVO

Padronizar a operação, a verificação diária e a calibração das balanças analíticas e semianalíticas da Lemoncaps, garantindo a exatidão das pesagens, a rastreabilidade metrológica e a confiabilidade dos resultados que dependem da massa (dosagem, análises e controle de processo).

Aplica-se às balanças utilizadas no Controle de Qualidade, na pesagem de matérias-primas e no controle em processo, por serem determinantes da dose e da conformidade do produto.

# 3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as balanças analíticas e semianalíticas da Lemoncaps. Abrange:

- Instalação e condições ambientais da balança;

- Verificação diária / antes do uso com pesos-padrão;

- Operação (pesagem) e registro;

- Calibração periódica, manutenção e identificação.

# 4. RESPONSABILIDADES

| Função | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Usuário / Operador / Analista | Verificar a balança antes do uso (nivelamento, limpeza, peso-padrão); operar conforme este POP; registrar a verificação e as pesagens; comunicar anomalias. |
| Supervisores | Garantir o cumprimento; conferir os registros; bloquear o uso de balança não conforme. |
| Controle de Qualidade (CQ) | Definir as tolerâncias de verificação; avaliar resultados; gerir desvios. |
| Metrologia / Manutenção | Controlar a calibração externa (laboratório RBC); manter os pesos-padrão; atender corretivas. |
| Garantia da Qualidade (GQ) | Manter o POP e os registros controlados; gerir desvios/NC/CAPA; auditar; controlar os certificados de calibração. |
| Responsável Técnico (RT) | Aprovar o POP; supervisionar; decidir em casos críticos. |

# 5. DEFINIÇÕES

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Balança analítica | Instrumento de pesagem de alta resolução (tipicamente legibilidade de 0,1 mg). |
| Verificação (checagem) diária | Conferência do desempenho da balança com peso(s)-padrão antes do uso, sem ajuste metrológico formal. |
| Calibração | Conjunto de operações que estabelece a relação entre os valores indicados e os valores de um padrão rastreável, com emissão de certificado. |
| Peso-padrão | Massa de referência classificada (ex.: classe E2/F1, OIML) usada na verificação. |
| Rastreabilidade metrológica | Propriedade do resultado de medição relacionado a referências por uma cadeia documentada (RBC/ISO 17025). |
| Tara | Massa do recipiente, descontada da leitura. |
| Tolerância | Erro máximo aceitável na verificação/uso. |
| POP / BPF / Desvio / NC / CAPA | POP: Procedimento Operacional Padronizado. BPF: Boas Práticas de Fabricação. Desvio: afastamento de parâmetro. NC: não atendimento a requisito. CAPA: ação corretiva e preventiva. |

# 6. BASE LEGAL

| Norma / Referência | Aplicação |
| --- | --- |
| RDC 275/2002 | BPF — calibração e controle de instrumentos de medição. |
| RDC 243/2018 / IN 28/2018 | Requisitos sanitários e constituintes dos suplementos (dosagem). |
| Portaria INMETRO (instrumentos de pesagem não automáticos) | Requisitos metrológicos dos instrumentos de pesagem. |
| ABNT NBR ISO/IEC 17025 / RBC | Calibração rastreável por laboratório acreditado. |
| VIM (Vocabulário Internacional de Metrologia) | Conceitos de calibração, verificação e rastreabilidade. |

# 7. PROCEDIMENTO

A balança analítica é um instrumento crítico: a exatidão da massa impacta diretamente a dosagem e os resultados analíticos. Antes de cada uso há verificação com peso-padrão; periodicamente, calibração por laboratório acreditado.

| ETAPA 1 — Instalação e condições ambientais | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Garantir condições que assegurem a estabilidade da pesagem. |
| Responsável | Metrologia / Usuário. |
| Método de execução | 1) Instalar sobre bancada firme, nivelada e livre de vibração, longe de correntes de ar, portas, fontes de calor e umidade. 2) Manter a balança energizada/estabilizada conforme o fabricante (aquecimento). 3) Verificar o nível de bolha e ajustar os pés niveladores quando necessário. 4) Manter o prato e a câmara de pesagem limpos. |
| Critério de aceitação | Balança nivelada, estável, limpa e em ambiente controlado. |
| Critério de reprovação | Balança desnivelada; sujeita a vibração/corrente de ar; suja. |
| Evidências exigidas | Verificação de nivelamento; registro de condições. |

| ETAPA 2 — Verificação diária / antes do uso | PCC |
| --- | --- |
| Objetivo | Confirmar o desempenho da balança com peso(s)-padrão antes de usar. |
| Responsável | Usuário / Analista. |
| Método de execução | 1) Conferir o nivelamento e a limpeza do prato. 2) Zerar/tarar a balança. 3) Pesar peso(s)-padrão que abranja(m) a faixa de uso (ex.: ponto baixo e ponto alto). 4) Comparar a leitura com o valor nominal e a tolerância definida pelo CQ. 5) Registrar a verificação (FOR-BAL-01); se fora da tolerância, identificar a balança como “FORA DE USO” e acionar a metrologia. |
| Critério de aceitação | Leitura do peso-padrão dentro da tolerância; verificação registrada. |
| Critério de reprovação | Leitura fora da tolerância; uso sem verificação diária. |
| Evidências exigidas | FOR-BAL-01 (verificação diária); pesos-padrão identificados. |

| ETAPA 3 — Operação (pesagem) | PCC |
| --- | --- |
| Objetivo | Pesar com exatidão e rastreabilidade. |
| Responsável | Usuário / Analista. |
| Método de execução | 1) Aguardar a estabilização da leitura; usar a câmara fechada (analítica). 2) Tarar o recipiente; adicionar a amostra com a balança estável. 3) Evitar tocar o prato/recipiente com as mãos (usar pinça/luvas) e evitar correntes de ar. 4) Aguardar o indicador de estabilidade antes de registrar. 5) Registrar a pesagem com identificação (produto/amostra, lote, massa, responsável). |
| Critério de aceitação | Pesagem estável, dentro da capacidade/legibilidade; registrada e rastreável. |
| Critério de reprovação | Leitura instável registrada; pesagem fora da capacidade; sem registro. |
| Evidências exigidas | Registro de pesagem (FOR-BAL-02 / FOR-PRD-PES-01). |

| ETAPA 4 — Calibração, manutenção e identificação | PCC |
| --- | --- |
| Objetivo | Manter a rastreabilidade metrológica e a aptidão da balança. |
| Responsável | Metrologia / GQ / RT. |
| Método de execução | 1) Calibrar periodicamente (no mínimo anual) por laboratório acreditado (RBC/ISO 17025), com certificado rastreável. 2) Avaliar o certificado frente aos critérios de aceitação (erro/incerteza ≤ tolerância de uso). 3) Identificar a balança com etiqueta de calibração (data e validade). 4) Realizar manutenção preventiva/corretiva e nova verificação após intervenção. 5) Arquivar os certificados e controlar a validade. |
| Critério de aceitação | Calibração vigente, dentro do critério; balança identificada e certificado arquivado. |
| Critério de reprovação | Calibração vencida; erro/incerteza acima do critério; sem etiqueta/certificado. |
| Evidências exigidas | Certificado de calibração; FOR-BAL-03 (controle de calibração). |

# 8. FREQUÊNCIAS

Periodicidade das atividades e verificações deste procedimento:

| Atividade | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Verificação diária com peso-padrão | Diária / antes do uso | Usuário / Analista |
| Nivelamento e limpeza | Antes de cada uso | Usuário |
| Calibração externa (RBC) | Mínimo anual (ou por mudança/intervenção) | Metrologia / GQ |
| Verificação dos pesos-padrão | Conforme certificado | Metrologia |

# 9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC)

Os critérios derivam da legibilidade da balança e da tolerância definida pelo CQ para o uso pretendido. Resumo dos pontos de controle:

| Parâmetro / item | Critério de aceitação | É PCC? |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento | Bolha centralizada | Sim |
| Verificação diária (peso-padrão) | Leitura dentro da tolerância | Sim |
| Estabilidade na pesagem | Indicador de estável antes de registrar | Sim |
| Calibração | Vigente e dentro do critério (erro/incerteza) | Sim |
| Identificação | Etiqueta de calibração presente | Sim |

Pontos Críticos de Controle (PCC) A exatidão da balança analítica é crítica: erro de massa gera dose incorreta do ativo e resultados analíticos não confiáveis. Verificação diária e calibração rastreável são barreiras essenciais.

# 10. AÇÕES CORRETIVAS

Diante de não atendimento aos critérios deste POP, adotam-se as ações corretivas abaixo, com registro de desvio/NC e tratamento via CAPA quando aplicável:

- Diante de leitura fora da tolerância na verificação diária, identificar a balança como “FORA DE USO”, segregar e acionar a metrologia;

- Revisar as pesagens realizadas desde a última verificação conforme, avaliando o impacto sobre lotes/análises;

- Calibrar/ajustar e realizar nova verificação antes de liberar a balança;

- Substituir/recalibrar pesos-padrão fora de validade;

- Abrir desvio/NC e tratar a causa via CAPA quando houver impacto sobre o produto ou recorrência.

# 11. REGISTROS E FORMULÁRIOS

Os formulários a seguir integram este POP e devem ser preenchidos em tempo real, datados, assinados e arquivados. Rasuras: traço único, rubrica e data.

## FOR-BAL-01 — Verificação Diária de Balança Analítica

| FOR-BAL-01 | Verificação Diária de Balança Analítica |
| --- | --- |

| Balança/Código |  | Local/Setor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês/Ano |  | Pesos-padrão (classe/cód.) |  |

| Data | Nivelada (✓) | Peso-padrão (valor) | Leitura | Tolerância | Conforme (S/N) | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fora da tolerância: identificar “FORA DE USO” e acionar a metrologia.

| Analista/Operador Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | CQ/GQ Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## FOR-BAL-02 — Registro de Pesagem

| FOR-BAL-02 | Registro de Pesagem |
| --- | --- |

| Balança/Código |  | Produto/Amostra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Responsável |  |

| Item/Amostra | Lote | Massa pesada | Tara | Hora | Conferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Operador/Analista Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | CQ/RT Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## FOR-BAL-03 — Controle de Calibração da Balança

| FOR-BAL-03 | Controle de Calibração da Balança |
| --- | --- |

| Balança/Código |  | Fabricante/Modelo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faixa/Legibilidade |  | Responsável |  |

| Data calibração | Laboratório (RBC) | Certificado nº | Resultado/critério | Validade | Conforme (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Anexar os certificados de calibração ao registro.

| Metrologia Nome / Assinatura / Data | Garantia da Qualidade Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

# 12. FORMULÁRIOS RELACIONADOS E ANEXOS

| Código | Documento / Formulário |
| --- | --- |
| FOR-BAL-01 | Verificação Diária de Balança Analítica |
| FOR-BAL-02 | Registro de Pesagem |
| FOR-BAL-03 | Controle de Calibração da Balança |
| EQ-BAL-001 | Dossiê Técnico — Balanças |
| POP-PRD-PES-001 | Pesagem |

# 13. APROVAÇÃO

Este procedimento entra em vigor após a aprovação pelos responsáveis abaixo.

| Etapa | Nome | Cargo | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORADO POR |  | Garantia da Qualidade |  | __/__/____ |
| REVISADO POR |  | Controle de Qualidade |  | __/__/____ |
| APROVADO POR |  | Responsável Técnico |  | __/__/____ |